|  |
| --- |
| 1. **SORUMLULAR**   MSÜ sorumlu sağlık teknikeri,  MSÜ personeli   1. **UYGULAMA**   **2.1.** Otoklavı çalıştırmadan önce hava, su vanalarını kontrol et.  **2.2.** Otoklavın elektrik şartelini aç.  **2.3.** Ters ozmoz su arıtma sisteminin açık olduğundan emin ol.  **2.4.** Otoklav açma anahtarı veya butonu kullanarak otoklavı aç.  **2.5.** Otoklav contalarının bakımını conta bakım ve yağlama spreyi ile yap.  **2.6.** Yaklaşık 20-25 dakika sonra otoklavın ısınmasını takiben jeneratör manometresinin 3,5 bar, ceket manometresinin 2 bar olduğunu kontrol et.  **2.7.** Otoklavın vakum pompasına yakın bir yere Bowie-Dick test paketini yerleştir.  **2.8.** Kapı kaldırma butonu ile kapıyı manuel olarak kapat.  **2.9.** Ekranda Bowie-Dick programını seç, sağ alt köşedeki başlat butonuna basarak programı başlat.  **2.10.** Program bitiminde kapı indirme butonu ile kapıyı manuel olarak aç.  **2.11.** Bowie-Dich test paketini aç, içindeki kâğıdın renk dönüşümünü kontrol et.  **2.12.** Sonuç olumlu ise  Bowie Dich test kayıt formuna test sonucunu yapıştırarak sonucu arşivle ve sterlizasyon sürecine devam et.  **2.13.** Sonuç olumsuz ise MSÜ Sorumlusuna haber ver.  **2.14.** Paketli malzemeleri otoklava kağıt kağıda, şeffaf yüzey şeffaf yüzeye gelecek şekilde, set ve bohçalar arasında buhar geçişine izin verecek şekilde boşluk bırakarak yerleştir.  **2.15.** Otoklavın doluluk oranın % 70’i geçmemesine dikkat et.  **2.16.** Otoklavın kapısını kapatarak, standart programlar tuşuna bas.  **2.17.** Ekrandan cihaza yüklenen malzemeye uygun program seçerek başlat tuşuna bas.  **2.18.** Program bitiminde otoklavın kapısını aç.  **2.19.** Isıya dayanıklı bir eldiven giyerek otoklavı boşalt.  **2.20.** Otoklavı boşalttıktan sonra içinde kalıntılar oluşmuş ise mutlaka temizle.  **2.21.** Boşaltılan malzemelerin kontrolünü yap.  **2.22.** Uygunsuzluk gözlemlenen malzeme ve paketlerin teslimini yapma, tekrar sterilizasyon döngüsünü başlat.  **2.23.** Otoklavın günlük ve aylık temizlik ve bakımlarını yap, [aylık cihaz bakım formuna](MERKEZİ%20STERİLİZASYON%20ÜNİTESİ%20ve%20ÇAMAŞIRHANE%20AYLIK%20PERİYODİK%20BAKIM%20ve%20ONARIM%20FORMU.docx) kaydet. |