|  |
| --- |
| 1. **SORUMLULAR**

 MSÜ sorumlu sağlık teknikeri, MSÜ personeli 1. **UYGULAMA**

 **2.1.** Otoklavı çalıştırmadan önce hava, su vanalarını kontrol et.  **2.2.** Otoklavın elektrik şartelini aç. **2.3.** Ters ozmoz su arıtma sisteminin açık olduğundan emin ol. **2.4.** Otoklav açma anahtarı veya butonu kullanarak otoklavı aç. **2.5.** Otoklav contalarının bakımını conta bakım ve yağlama spreyi ile yap. **2.6.** Yaklaşık 20-25 dakika sonra otoklavın ısınmasını takiben jeneratör manometresinin 3,5 bar, ceket manometresinin 2 bar olduğunu kontrol et. **2.7.** Otoklavın vakum pompasına yakın bir yere Bowie-Dick test paketini yerleştir. **2.8.** Kapı kaldırma butonu ile kapıyı manuel olarak kapat. **2.9.** Ekranda Bowie-Dick programını seç, sağ alt köşedeki başlat butonuna basarak programı başlat. **2.10.** Program bitiminde kapı indirme butonu ile kapıyı manuel olarak aç. **2.11.** Bowie-Dich test paketini aç, içindeki kâğıdın renk dönüşümünü kontrol et. **2.12.** Sonuç olumlu ise Bowie Dich test kayıt formuna test sonucunu yapıştırarak sonucu arşivle ve sterlizasyon sürecine devam et. **2.13.** Sonuç olumsuz ise MSÜ Sorumlusuna haber ver. **2.14.** Paketli malzemeleri otoklava kağıt kağıda, şeffaf yüzey şeffaf yüzeye gelecek şekilde, set ve bohçalar arasında buhar geçişine izin verecek şekilde boşluk bırakarak yerleştir.  **2.15.** Otoklavın doluluk oranın % 70’i geçmemesine dikkat et. **2.16.** Otoklavın kapısını kapatarak, standart programlar tuşuna bas. **2.17.** Ekrandan cihaza yüklenen malzemeye uygun program seçerek başlat tuşuna bas. **2.18.** Program bitiminde otoklavın kapısını aç. **2.19.** Isıya dayanıklı bir eldiven giyerek otoklavı boşalt. **2.20.** Otoklavı boşalttıktan sonra içinde kalıntılar oluşmuş ise mutlaka temizle. **2.21.** Boşaltılan malzemelerin kontrolünü yap. **2.22.** Uygunsuzluk gözlemlenen malzeme ve paketlerin teslimini yapma, tekrar sterilizasyon döngüsünü başlat. **2.23.** Otoklavın günlük ve aylık temizlik ve bakımlarını yap, [aylık cihaz bakım formuna](MERKEZ%C4%B0%20STER%C4%B0L%C4%B0ZASYON%20%C3%9CN%C4%B0TES%C4%B0%20ve%20%C3%87AMA%C5%9EIRHANE%20AYLIK%20PER%C4%B0YOD%C4%B0K%20BAKIM%20ve%20ONARIM%20FORMU.docx) kaydet. |