|  |
| --- |
| **1. SORUMLULAR:** Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Sağlık Teknikeri Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde görevli Sterilizasyon Personeli**2. UYGULAMA****2.1.** Malzemeleri, otoklav sepetlerine mümkünse tek sıra halinde, değilse ağır malzemeler altta kalacak ve kağıt kağıda, şeffaf yüzey şeffaf yüzeye gelecek şekilde yerleştir.**2.2.** Otoklav sepetlerini, en fazla %70 doluluk oranı ile otoklava yükle**2.3.** Uygun programı seçerek otoklavı çalıştır. **2.4.** Döngü sonunda otoklavın malzeme boşaltma kapağı aç ve kapak açık şekilde 5/10 dakika bekle.**2.5.** Otoklav boşaltma eldivenlerini giy.**2.6.** Steril alanda otoklavı boşalt.**2.7.** Steril olan malzemelerin indikatör, nemlilik ve otoklav döngü fişi kontrollerini yap.**2.8.** Malzemeleri karışmayacak şekilde temiz malzeme transfer kutularına yerleştir ve steril alanda depola. |