# AMAÇ

Bu iş talimatı, Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan AFM cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

# KAPSAM

Bu talimat, Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Yüzey Analizi Laboratuvarında bulunan Nanomanyetik marka hpAFM model AFM cihazının kullanımını kapsar.

# TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

# SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Yüzey Analizi Laboratuvarındaki cihaz sorumlusu ve ilgili öğretim üyeleri sorumludur.

# UYGULAMA

## hpAFM Cihazının Kullanımı

1. Cihazın kapağını açın.

2. Bilgisayarı açın.

3. MCap → Kamera Programını açın.

4. HpSpM → Analiz Programı, Image analizer → Görüntü İşleme Programı seçin.

5. Sistem henüz açık değil. En son açın. Open USB failed → Not connected olana kadar bekleyin.

6. Sistemin yeşil düğmesini 0’dan 1’e geçirin. Kırmızı ışıkların yanmasını bekleyin.

7. Inishelazing yazıyor, Ready olana kadar bekleyin.

8. RMS 2 volt civarında olacak. VZ = -10 volt olacak. Gösterge mavi olacak.

9. Others bölümünden iğnenin konumunu ayarlayın.

*null fl, null 10 fn, FT → 2/sabit

10. İğnenin frekans ayarını   autotune ile ayarlayın.

*Start/End → Starta basın. İğnenin bozuk olup olmadığına hasar görüp görmediğine bakın.

*Center/Span ‘de Starta basın.

11.  Approach / Yaklaşma-Uzaklaşma Butonu = +Z uzaklaşma, -Z yaklaşma

*Önce Coarse Fast ↓ ile sonra Coarse Slow ↓ ile ucu numuneye yaklaştırın.

12. Cihazın kapağını kapatın.

13. Fine/Fast ile yaklaşmaya devam edin. RMS değeri 2’nin altına düşünce yüzeye yaklaşmaya başlıyoruz. RMS 2’nin altına düşünce (numuneden numuneye değişmektedir.) Auto Land’e tıklayın.  VZ =-10 voltun altına düşünce, RMS 1 volt civarı olunca yüzeydeyiz demektir.

NOT: Yüzeydeki noktaları ve kenardaki kusurları geçin. Kimi numunede lazer yansımalarını ve yüzey kusurlarını görünce yüzeydeyiz demektir.

VZ =-10 voltun altında olunca mavi kısım beyazlıyor. Yaklaşma işlemi bitti.

14.  Scan Butonu / Tarama

*Scan Area (Tarama alanı) belirtilmediyse 3 µm ile deneyin.

*Width → 3.00 µm, *Height → 3.00 µm değerlerini girin.

*Scan Speed → 3µm/s, yüzey görüntüsü kötü çıkıyorsa tarama hızını yarısına düşürün lakin tarama süresi uzayacaktır.

*Image Name 3x3

*Image Directory (Ölçümler)

*Creep Correction ✓  X Lines 20, Y Lines 0

*Save Scanned Images ✓

*Start Scan’e basın.

*Topography_Fwd /3.ekran ile ilgileniyoruz. Görüntü kötü çıkıyorsa Stop Scan ile durdurun. Yaklaşma-Uzaklaşma Butonuna basın. Fine/Fast ile en az 3 kez uzaklaşın↑. Vz = 10 volt, RMS = 1,8 yaklaşık olarak. -x yönünde bastığımızda + yöne gider. +x yönünde bastığımızda – yöne gider. -y yönünde bastığımızda + yöne gider. +y yönünde bastığımızda – yöne gider. Gerekli ayarlamaları yapın yüzeye karar verin ve Auto Land’e basın. Yüzeydeyken, Vz =-10 voltun altına düşecek ve RMS 1 volt civarı olacaktır. Scan butonuna basın ve Start Scan e tıklayın.

15. Tarama işlemi sonlandığında; Coarse Medium ile +z’ye bir iki kere basın sonrasında Coarse Fast ile yüzeyden iyice uzaklaşın.

16. Cihazın yeşil düğmesini kapatın.

17. Bilgisayarı kapatın.

Görüntünün İşlenmesi

- Topography_Fwd bu görüntüyü işleyin.

- Image Tools u açın. *General *Auto Plan Correction *Horısentıl Line Correction *Remove Horısentıl Skors

- Filter seçeneğine tıklayın. *Smoothing *Mean *Apply *Add

- Görüntünün rengiyle sağdaki bölümden oynayabiliyoruz.

- Sağ tıklayın, 2d görüntü için Save As → Image (with scales) dosya açıkken 3x3-2d kaydedin. Sağ tıklayın Roughness Save As Image 3x3-rms olarak kaydedin. 3d görüntü için sağ tıklayın 3d view lazer ışığını (Lighting) aç kapa yapın, 0 ı ortaya alın görüntüyü alttan ve normal olarak kaydedin (3x3-3d-1 ve 3x3-3d-2). Kaplanmamış numuneyi As-deposited olarak kaydedin. Not: kaydetme işlemlerini yaparken bitmap dosyası olarak kaydedin.

# İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| --- | --- |
| ......./......./........... | ......./......./........... |
| Birim Kalite Ekibi |  |
|  | Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK |
| İMZA | İMZA |