1.AMAÇ

Bu doküman Metisafe /Class II Safety Cabinet marka Sınıf II Güvenlik Kabin kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1. KAPSAM

Bu doküman Class II Safety Cabinet kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

1. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

1. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

5.UYGULAMA

* 1. Kabin tavandan en az 30 cm ve yanlardan en az 15 cm uzak olmalı.
  2. Kabinin arka ve ön kısmında bulunan hava kanallarının üzerine hiçbir şey koymayınız.
  3. Cihaz günlük kullanıma başlamadan önce ve gün sonunda UV lambası 15 dakika açık tutularak sterilizasyon sağlanır.
  4. Cihazın ön çalışma kapağı yukarı doğru sağda belirtilen yere kadar kaldırılır (aksi takdirde cihaz alarm verir).
  5. Cihazı açma-kapama düğmesinden açınılır.
  6. Ardından %70’lik etil alkol ile kabin yüzeyi silinir.
  7. Silinme işleminden sonra kabin fanı en az 5 dakika çalıştırılır.
  8. Kabin içine yerleştirilen malzemeler ile kenarlar arasında 10 cm mesafe bırakmaya özen gösteriniz.
  9. Hava akımının uygun hale geldiğinden emin olduğunuzda işe başlanır.
  10. Kabin kullanılırken kabine ani ve sık giriş çıkışlar yapılmamalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu